### DTH-A

位移传感器

- Recommended category:

容量范围5～100mm

DTH-A-5

DTH-A-50

位移传感器DTH-A-100

小型,轻量，具有出色的温度特性, 
非线性±0.1％RO的高精度 
是转换部采用应变片的位移测量传感器，能够长期稳定的测量。
可广泛应用于结构物的相对位移测量，相对不动点的绝对位移测量等。

##### Features

- 5mV/Ｖ（10000×10 -6 应变量)的高输出

- 低测量负荷力 约1.5~4N

※可制作TEDS对应产品。 请联系本公司 。

#### 规格

| 型号名称 | 额定容量 | 测量力（约） | 重量（约） |
| --- | --- | --- | --- |
| DTH-A-5 | 5mm | 1.5N | 30g |
| DTH-A-10 | 10mm | 2.2N | 35g |
| DTH-A-20 | 20mm | 2.2N |  |
| DTH-A-30 | 30mm | 2.2N |  |
| DTH-A-50 | 50mm | 3N | 75g |
| DTH-A-100 | 100mm | 4N | 200g |

##### 性能

| 额定容量 | 参照表 |
| --- | --- |
| 非线性 | ±0.1％RO以内 |
| 滞后 | ±0.1％RO以内 |
| 反复性 | 0.1％RO以下 |
| 额定输出 | 5mV/V（10000×10 -6 应变量）±0.1％ |

##### 环境特性

| 允许使用温度范围 | －10～70℃（无结露现象） |
| --- | --- |
| 温度补偿范围 | 0～60℃（无结露现象） |
| 零点温度影响 | ±0.01％RO/℃以内 |
| 输出温度影响 | ±0.01％/℃以内 |

##### 电气特性

| 最大激励电压 | 6V AC或DC |
| --- | --- |
| 推荐激励电压 | 1~4V AC或DC |
| 输入电阻 | 350Ω±1% |
| 输出电阻 | 350Ω±1% |
| 电缆 | 0.065mm 2 ，4芯屏蔽聚氯乙烯线2m，外径4mm，前端插头 |
|  | （屏蔽线没有与本体连接） |

##### 机械特性

| 频率响应范围 | DC~约2Hz |
| --- | --- |
| 测量力 | 参照表 |
| 重量 | 参照表 |

#### 标准配件

| 安装型套 | DTH-A-5～30 | 1个 |
| --- | --- | --- |
|  | DTH-A-50、100 | 2个 |

#### 选购配件

（ 详情请参照这里 。）

| 延长电杆 | EB-50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 替换测量子 | X XS | SH |  |
| 磁性基板 | MB-B |  |  |

（注1）电杆处于拉伸状态时的初期不平衡值大致为-5000~-6000×10 -6 应变量。
（注2）请勿造成电杆伸缩方向以外的位移动。