小型拉伸压缩两用载荷传感器

容量范围 50N～20kN

LUX-B-ID

适合小型冲压设备及压入装置 
等载重测量及控制的 
载荷传感器 
小型，轻便且载重部呈螺纹状的设计，能够便于安装到器械上。
电缆采用端子连接方式，可在安装时免除接线的困扰，同时还能轻松地更换电缆。

##### Features

- 高灵敏度

- 带防水端子

- 全不锈钢

- 便于安装

※可制作TEDS对应产品。 请联系本公司 。

作为TEDS信息，额定输出值中记录了拉伸侧、压缩侧
两个输出的平均值。

##### PDF download

- LUX-B-ID (742.96 kB)

#### 规格

| 型号名称 | 额定容量 | 固有频率 （ 约 ） | 推荐拧紧扭矩 （ 约 ） |
| --- | --- | --- | --- |
| LUX-B-50N-ID | ±50N | 8kHz | 3N･m |
| LUX-B-100N-ID | ±100N | 11kHz | 3N･m |
| LUX-B-200N-ID | ±200N | 14kHz | 3N･m |
| LUX-B-500N-ID | ±500N | 16kHz | 10N･m |
| LUX-B-1KN-ID | ±1kN | 21kHz | 10N･m |
| LUX-B-2KN-ID | ±2kN | 27kHz | 10N･m |
| LUX-B-5KN-ID | ±5kN | 18kHz | 80N･m |
| LUX-B-10KN-ID | ±10kN | 21kHz | 80N･m |
| LUX-B-20KN-ID | ±20kN | 25kHz | 80N･m |

##### 性能

| 额定容量 | 参照表 |
| --- | --- |
| 非线性 | ±0.1％RO以内（2KN以下为±0.15％RO以内） |
| 滞后 | ±0.1％RO以内（2KN以下为±0.15％RO以内） |
| 反复性 | 0.05％RO以下 |
| 额定输出 | ±1.3mV/V（2600×10 -6 应变量）以上 |
|  | 100N~1kN为±0.9mV/V（±1800×10 -6 应变量）以上 |
|  | 50N为±0.85mV/V（±1700×10 -6 应变量）以上 |

##### 环境特性

| 允许使用温度范围 | －20～80℃ |
| --- | --- |
| 温度补偿范围 | －10～70℃ |
| 零点温度影响 | ±0.005％RO/℃以内（200N以下为±0.03%RO/℃以内） |
| 输出温度影响 | ±0.005％/℃以内 |

##### 电气特性

| 最大激励电压 | 15V AC或DC（200N以下为10V AC或DV） |
| --- | --- |
| 推荐激励电压 | 1~10V AC或DC（200N以下为1~5V AC或DV） |
| 输入电阻 | 375Ω±1.5％ |
| 输出电阻 | 350Ω±1％ |
| 电缆 | 0.08mm 2 ，6芯屏蔽氯丁橡胶铠装线3ｍ，外径4.4mm，本传感器侧的前端为插头，测定器侧的前端为裸线. （屏蔽线没有与本体连接） |

##### 机械特性

| 安全过载 | 150％ |
| --- | --- |
| 固有频率 | 参照表 |
| 材质 | SUS金属质地 |
| 重量 | 约0.3kg（5～20KN） 约0.1kg（500～2KN） 约50g（200N以下） |
| 保护等级 |  |