### UCAM-550A

高速数据记录器

﻿

UCAM-550A是能以最大1000通道，0.02秒时间间隔进行反复测量的高速数据记录器，

- 高速收录测量数据的高速数据记录器  UCAM-550A

- 可进行设定・控制・数据收录等操作地（请另行准备）

- 收录动态数据软件 DCS-100A（零售品）
是由以上3部分构成。

可进行高速同步测量，仅使用本系统即可实现从静态现象到准动态现象的多种现象测量。
搭载的测量配件有：

- 应变测量单元USS-51B（对应电位器式传感器）

- 电压测量单元USV-51B

- 温度测量单元UST-51B

备有以上3种测量单元，支持应变片，应变片式传感器，电压输出型传感器，电位器型传感器，电热对的测量，可以对应变/应力，载荷・压力・位移以及电压，温度等进行测量和收录。
通过1台扫描仪可最多纵向连接50通道，控制器最多可连接20台，因此可实现最多1000通道的测量通道数。从小规模测量到大规模测量均可适用。

##### Features

- 全通道同步采样
不采用各通道按次序切换测量的方式，而是采用高速全通道同步测量的方式，确保了数据的同步性。

- 最大50次/秒，1000通道 连续・同步测量

- 仅LAN电缆可实现20台同步测量。
 不需使用同步电缆。

- 由动态数据收录软件DCS-100A（另售品）控制
 ※DCS-100A最多可控制6台，300通道。

- 备有3种测量单元
分别为：应变片/应变片式传感器/电位器型传感器用测量单元，电压输出型传感器用测量单元，电热对用测量单元3种。每台UCAM-550A可混合搭载5个测量单元，请根据测量目的自行组建您的测量系统。

#### 规格

##### 控制器

| UCAM-550A（本体） |  |
| --- | --- |
| 型号名称 | UCAM-550A 附带DCS-100A软件 |
|  | UCAM-550A-0 不附带DCS-100A软件 |

| 测量单元测量对象 |  |  | 应变测量单元 USS-51B | 电压测量单元 USV-51B | 热电偶测量单元 UST-51B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应变片/ 应变片式传感器 | 1应变片法 | 120Ω | ● |  |  |
|  |  | 350Ω | ● |  |  |
|  | 2应变片法 120~1000Ω | active-dummy法 | ● |  |  |
|  |  | active-active法 | ● |  |  |
|  | 4应变片法法 120～1000Ω | 等边active法 | ● |  |  |
|  |  | 全电桥法 | ● |  |  |
| 电位器型传感器 |  | 1～10kΩ | ● |  |  |
| 电压 |  | ±20.0V |  | ● |  |
| 温度 | 热电偶 | K（CA） |  |  | ● |
|  |  | T（CC） |  |  | ● |
|  |  | E（CRC） |  |  | ● |
|  |  | J（IC） |  |  | ● |
|  |  | R |  |  | ● |

| USS-51A，USV-51A，UST-51A有不同的通道号标记 |  |
| --- | --- |
| 测量通道数 | 最大50通道/台（可混搭5台测量单元） |
|  | （每个测量单元可测量10个通道） |
|  | 多台同步运行时最大可测量1000通道 |
|  | ＊已公布的运行能力为同时运行20台（对应最大1000通道） |
| 采样频率 | 1，2，10，20，50Hz |
|  | ＊响应频率随使用测量单元而定 |
|  | USS-51A/B，USV-51A/B，UST-51A/B |
|  | DC～7.8Hz（误差：0.5dB～-3.5dB） |
| 测量功能 | 10BASE-T，100BASE-TX |
|  | PC-UCAM之间 |
|  | LAN电缆（直插式） 最大30m |
|  | UCAM-UCAM之间 |
|  | STP直插式电缆（参照注释）最大100m |
|  | 注释：STP电缆的STP是 Shield Twisted Pair的缩略语，STP电缆为铠装LAN电缆 |
| 显示 | LCD（20位×2行） |
|  | 状态显示LED：POWER（电源ON时，绿色灯亮） |
|  | MASTER（主机为绿色灯亮，副机灯灭） |
|  | TRANSFER（通讯时，绿灯闪烁） |
| 操作键 | 上下左右键 |
| 数据保存 | 测量数据是用电脑保存（无内部存储器） |
| 使用温湿度范围 | 温度：0～40℃ |
|  | 湿度：20～85%RH（无结露现象） |
| 电源 | AC 100V ～240V ，50/60Hz |
|  | 约50VA（实际搭载5台应变测量单元USS-51A/B，所有通道均连接了120Ω负荷时） |

#### 标准配件

CD-R(DCS-100A,使用说明书)

AC电源电缆P-18（带转换适配器CM-39），接地线

#### 选购配件

##### 应变单元

| USS-51A |  |
| --- | --- |
| 测量通道数 | 1台测量单元可测量 10道数 |
| 测量对象 | 应变片，应变片式传感器，电位器式传感器 |
| 电桥电源 | 定电压 DC2V（常时附加） |
| 电位器驱动电源 | 定电压 DC2V（常时附加） |
| 应变率 | 2.00固定（通过工学值转换功能可补正2.00/Ks） |

| 种类 | 量程 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应变 | L | 0~±19000×10 -6 应变量 | 1×10 -6 应变量 | ±0.05％FS |
|  | H | 0~±200000×10 -6 应变量 | 10×10 -6 应变量 |  |
| 电位器式传感器 |  | 0～±50％ | 0.01％ | ±0.1％FS |

注）测量范围表示为初始测量及原始值测量时的情况，初始测量时应为
从原始值中减去事先生成的间隔测量值后的数值
 ●应变片式传感器（带NDIS规格端子）用 USS-51A M1
 ●带夹式直插式端子台付 USS-51A M6

##### 电压单元

| USV-51A |  |
| --- | --- |
| 测量通道数 | 1台测量单元可测量 10道数 |
| 测量对象 | 直流电压，电压输出型传感器 |

| 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 信号源电阻 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～±20.000V | 1mV | ±0.05％FS | 50Ω以下 |

##### 热电偶单元

| UST-51A |  |
| --- | --- |
| 测量通道数 | 1台测量单元可测量 10道数 |
| 测量对象 | 温度（热电偶） |

| 种类 | 量程 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K | L | －200.0～ 437.0℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
|  | H | －200.0～1200.0℃ | 0.1℃ | ±2.8℃ |
| T | ― | －200.0～ 350.0℃ | 0.1℃ | ±0.7℃ |
| E | L | －200.0～ 260.0℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
|  | H | －200.0～ 800.0℃ | 0.1℃ | ±1.7℃ |
| J | L | 0～ 330.0℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
|  | H | 0～ 750.0℃ | 0.1℃ | ±1.9℃ |
| R | ― | 0～1600.0℃ | 0.2℃ | ±2.2℃ |

注）精度不含内部基准接点精度，内部基准接点补偿精度为±0.5℃
（输入端子温度平衡时，25℃±10℃）
基准接点补偿器可切换内部与外部
热电对电阻300Ω以下（K型，关于其他类型，请与本公司咨询。）

##### 端子盖板

| UT-50A |  |
| --- | --- |
| 测量单元的输入部保护·防尘用的盖板。 |  |
| 热电对单元UST-51A为标配。 |  |

##### 连接用电缆

U-17～20

##### 绝缘变压器

UPT-300B

为保证良好的测量结果，用于可预见因噪声等引起电源状态不佳的场所。

##### 直插式端子台

JT-1A

是直接连接输入导线的端子台，可在安装输入端子后使用。1根导线使用1个（销售单位10个）。