### EDX-2000B

存储记录器/分析仪器

- Recommended sensors:

EDX-2000B-32

EDX-2000B-64存储记录器/分析仪器

多合一型的测量器 
本测量器可与各种传感器连接后进行测量，显示，收录，处理，是具备通用性及扩展性的多合一型测量器。
安装通道数范围为32或64两种。
数据收录可根据事先设定的条件开始测量，可在200kHz状态下16通道（100kHz状态下32通道） 同时收录数据。
已收录的数据通过采用大容量硬盘，采样频率10kHz/32通道，最长收录时间可达约43小时。
已收录并处理的数据能够在线，离线的状态下。
简单地过度到电脑。
同时还可实现声音记录和DA卡 （另售） 中已收录数据的模拟回放及CAN卡（ 选购） 的CAN数据收录。

##### Features

- 可在收录的同时，在分析处理（FFT解析，频度解析）画面中确认输入监视，处理结果

- 搭载放大器卡（选配）的多合一测量器

- 应变/电压测量卡（CDV-40B）为1卡8通道

- 内置硬盘可长时间的收录数据（采样频率10kHz，32通道约可收录13小时）

- 可在收录的同时收录声音记录

- 可使用CAN卡（选配）收录CAN数据

- 可使用DA卡（选配）再生模拟输出

- 可分析FFT，频度，四则演算等

- 最高采样频率为200kHz（16通道同时采样）

- 操作采用简单且快速的对话形式

- LAN的接口连接可通过电脑感觉传送数据文件

- 瞬停对应用内置电池

- 收录数据采用共和标准KS2形式，可使用选购数据分析软件（DAS-100A，DCS-100A）

※关于数据分析软件（DAS-100A）

#### 构成

##### 应变片/电压测量卡

CDV-40B

##### 动态应变测定量卡

DPM-42A

##### 热电偶卡

CTA-40A

##### F/V比较器卡

CFV-40A

##### 电荷放大器卡

CCA-40A

##### CAN卡

CAN-40A

##### DA卡

DAC-40A

※订购是可任意选择8片，或最多16片。DPM-71A和72A不能同时安装

#### 整体规格

型号名称

| 型号名称 | 最大模拟输入（CH） | 卡槽数 | 存储装置 (内置磁盘) |
| --- | --- | --- | --- |
| EDX-2000B-32-H(E) | 32 | 4 | HDD |
| EDX-2000B-64-S(E) | 32 | 4 | SSD |
| EDX-2000B-32-H(E) | 64 | 8 | HDD |
| EDX-2000B-64-S(E) | 64 | 8 | SSD |

（注）卡槽数：放大器用卡槽数

| 输入通道数 | EDX-2000B-32 最大32 |
| --- | --- |
|  | EDX-2000B-64 最大64 |
|  | （注）内置放大器卡的通道数×卡槽数 |
| 模拟输入 | 详情参照内置放大器卡规格 |
| 数据输入 | 16bit，TTL水平，接点输入 |
| 声音输入 | 1CH（在收录中共同记录已输入的声音记录与测定数据） |
| 输出通道数 | 详情参照DA卡规格 |
| 采样 |  |
| 采样方式 | 所有通道同时 |
| 采样频率 （1/2/5系列） | 1Hz~200kHz（1/2/5系列）：最多可记录到16通道的数据 |
|  | 1Hz~100kHz（1/2/5系列）：最多可记录到32通道的数据 |
|  | 1Hz~100kHz（1/2/5系列）：最多可记录到64通道的数据 |
|  | 1Hz~ 10kHz（1/2/5系列）：实时同时处理有效时 |
|  | 2Hz～ 65.536kHz（2n 系列）：最多可记录到32通道的数据 |
|  | 2Hz～ 32.768kHz（2n 系列）：最多可记录到64通道的数据 |
|  | 2Hz～ 8.192kHz（2n 系列）：实时同时处理有效时 |
| 数据收录容量 | HDD （硬盘驱动器） 100G以上 |
|  | SSD （固态驱动器） 30G以上 |
| 显示 | 内置10.4型彩色液晶显示器 |
|  | （使用各种设定，图表/数值监视等） |
| 操作键 | 本体键盘与外部键盘 |
| 外部控制连接 | CONT IN，CONT OUT （远程控制，同步运行用） |
| 外部控制接口 |  |
| 键盘 I/F | 106基准日文键盘连接用，迷你DIN6 PIN |
| 外部显示器 I/F | 监视用 15针 VGA基准 |
| 鼠标 I/F | PS/2 装有鼠标借口（迷你DIN6 PIN） |
| USB端口-I/F | 关于推荐品，请与销售人员咨询。 |
| LAN-I/F | 收录数据传送用 10BASE-T/100BASE-TX |
| 电源 | AC100～120V，AC190～240V，DC10～30V（AC/DC 两用） |
|  | 内置瞬停对应用电池 |
| 使用温湿度范围 | 0~40℃，20~80％RH（无结露现象） |
| 保存温度范围 | −20～60℃ |
| 抗振性 | EDX-2000B-32-H(E)，EDX-2000B-64-H(E) 29.42m/s 2 （3G），5~55Hz（动作时） 49.03m/s 2 （5G），5~55Hz（非动作时） |
|  | EDX-2000B-32-S(E)，EDX-2000B-64-S(E) 29.42m/s 2 （3G），5~55Hz（动作时） 49.03m/s 2 （5G），5~55Hz（非动作时） 19.6m/s 2 （2G），10～200Hz（动作时） |
| 耐碰撞性 | 196.1m/s 2 （20G）/11ms |
| 外形尺寸，重量 | EDX-2000B-32 |
|  | 350（W）×132（H）×300（D）mm（不含突起部） |
|  | 约12kg（安装CDV-40A16通道时） |
|  | EDX-2000B-64 |
|  | 430（W）×156（H）×300（D）mm（不含突起部） |
|  | 约13kg（安装CDV-40A16通道时） |

#### 标准配件

数字输入卡 DIB-40A（内置于本体），AC电源线，P-18（带转换适配器CM-39），DC电源线P-70，简易操作说明书，CD-R（操作说明书）

#### 选购配件

●隔板 EDX2000-DUMMY
●远程控制单元 RCU-40A
●同步电缆 N-94（最大10台，640通道）
●通道电桥盒
●数据分析软件（DAS-100A）
●数据分析软件（DCS-100A）

#### EDX-2000B用放大器卡规格

##### 应变片/电压测量卡

CDV-40B

|  | 是可测量应变片，应变片式传感器及电压的卡。 （带抗混入滤波器的型号为CDV-40B-F。） |
| --- | --- |
| CDV-40B |  |

| 项目 | 变形测量 | 电压测量 |
| --- | --- | --- |
| 输入通道数 | 8（集中端子） |  |
| 输入形式 | 平衡差动输入 | 不平衡输入 |
| 输入电阻 | 约（10MΩ+10MΩ） | 约1MΩ |
| 联轴器 | DC/AC（DC关闭） |  |
| 使用应变率 | 2.00 | - |
| 适用电桥电阻 | 120Ω～1kΩ | - |
| 电桥电源 | DC2.00±2％ | - |
| 平衡调整范围 | 电阻部分±2.4％（±12000×10 -6 应变量） |  |
| 测量范围 | 500，1k，2k，5k，10k，20k， 50k×10 -6 应变量，OFF | 0.1，0.2，0.5，1， 2，5，10V，OFF |
| 量程精度 | 各量程 ±0.2％FS |  |
| 校正値（CAL） | 各量程 ±100％，±50％ |  |
| 非线性 | ±0.1％FS |  |
| 频率响应范围 | DC结合时：DC~50kHz 偏差＋1dB，-3dB DC关闭（AC结合时）：0.2，1Hz~50kHz（参照高通滤波器项） |  |
| 低通滤波器 | 传达特性 ：2次Butter Worth 截止频率 ：10，30，100，300，1k，3k， 10kH及F（平面） 8段 截止点的振幅比 ：-3dB±1dB 减衰特性 ：-12dB/oct.±1dB/oct. |  |
| 抗混入滤波器 （仅CDV-40B-） | 8次Butter Worth型 截止频率 ：自动设定采样频率×0.25 截止特性 ：-48dB±5dB（采样频率数×0.5时） 注）通过EDX-2000A的低通滤波器设定，［AUTO］设定时有效 |  |
| 高通滤波器（DC关闭） | 频率 ：0.2Hz，1Hz |  |
| AD转换器分辨率 | 16bit |  |
|  | 減衰特性 ：－6dB/oct. |  |
| 附加功能 | TEDS内置传感器的信息读取阅读 |  |

#### 选购配件

●电压转换适配器 FV-1A
●8通道输入电缆U-38~48
注）带远程信号检测的传感器并用N81~N85

##### 动态应变放大器卡

DPM-42A

|  | 是可测量应变片，应变片式传感器的卡，电桥电源处使用的输送波适用于低等级的应变测量。本卡采用输入输出间及通道间绝缘的方式。（带抗混入滤波器的型号为DPM-42A-F。） |
| --- | --- |
| DPM-42A |  |

| 测量对象 | 应变片，应变片式传感器 |
| --- | --- |
| 测定量通道数 | 4 |
| 频率响应范围 | DC~5kHz（偏差：±10％） |
| 输送波频率 | 12kHz |
| 适用电桥电阻 | 120～1000Ω |
| 应变率 | 2.00固定 |
| 电桥电源 | 2Vrms，0.5Vrms切换，12kHz正弦波 |
| 平衡调整范围 | 电阻：±2.4％（±12000×10 -6 应变量） |
|  | 容量：2000pF |
| 平衡调整方式 | 电阻：纯电子式自动平衡（保存在不挥发性内存） |
|  | 容量：CST方式（自动追踪） |
| 量程 | 电桥电源2Vrms时：200，500，1000，2000，5000，10000，20000×10 -6 应变量及OFF 8段 |
|  | 电桥电源0.5Vrms时：1000，2000，5000，10000，20000，50000×10 -6 应变量及OFF 7段 |
| 标定值（CAL） | 各量程输出±100％，±50％ |
| 非线性 | ±0.2％FS以内 |
| 低通滤波器 | 2次Butter Worth型 |
|  | 截止频率：10，30，100，300，1kHz及FLAT 6段 |
|  | 截止精度：-3dB±1dB |
|  | 减衰特性：-12dB/oct.±1dB/oct. |
| 抗混入滤波器（仅DPM-42A-F） | 8次Butter Worth型 截止频率：自动设定采样频率×0.25 |
|  | 截止特性 ：-48dB±5dB（采样频率数×0.5时） |
|  | 注）通过EDX-2000A的低通滤波器设定， |
|  | ［AUTO］设定时有效 |
| 分辨率 | 16bit |
| 附加功能 | 输入检查功能：电桥的一边插入电阻，检查输入 |
|  | TEDS内置传感器的信息读取 |
| 监视输出 | 精度：±5V±0.5％以内（±FS时），非线性：0.5％FS以内 |
| 耐电压 | 输入-输出间：AC250V 1分钟 |

##### 选购配件

监视输出用电缆 H-10296

##### 热电偶卡

CTA-40A

|  | 是可通过K（CA），T（CC）2种热电偶测量温度的卡。本卡采用输入输出间及通道间绝缘。 |
| --- | --- |
| CTA-40A |  |

| 测定量对象 | 热电偶 |
| --- | --- |
| 输入通道数 | 8 |
| 适合热电偶 | K（CA），T（CC） |
| 热电偶电阻值 | 200Ω以下（烧断ON时） |
|  | 1000Ω以下（烧断OFF时） |
| 测量范围 | K1230，K480，K240，T400，T210及OFF 6段 |

| 型号名称 | 测量范围 |
| --- | --- |
| K1230 | －200～1230℃ |
| K480 | －200～ 480℃ |
| K240 | －200～ 240℃ |
| T400 | －200～ 400℃ |
| T210 | －200～ 210℃ |

| 综合精度 | 周围温度20±3℃ ±（0.5％rdg＋1）℃以内 |
| --- | --- |
|  | 周围温度0~40℃时 ±（0.5％rdg＋2）℃以内 |
| 标定值（CAL） | 通过绝对值输出各量程的100％，50％及0℃ |
| 频率响应范围 | DC~10Hz |
| 分辨率 | 16bit |
| 烧断 | 内置：烧断时［Burnout表示］，有ON/OFF |
|  | （注）热电偶电阻高时，通过烧断OFF可测量更高的精度 |
| 监视输出 | 精度：5V±0.5％以内（＋FS时）非线性：±0.5％FS以内 |
| 绝缘 | 输入-输出间，通道间：DC500V 50MΩ以上 |

##### 标准配件

8通道输入电缆 U-104 1根，测温适配器 CT-2A 8个

##### 选购配件

集中输出电缆 U-62

##### F/V比较器卡

CFV-40A

|  | 是测量已输入脉冲频率的卡，可向传感器提供电源。本卡采用输入 输出间绝缘。 |
| --- | --- |
| CFV-40A |  |

| 测量对象 | 交流信号输出 |
| --- | --- |
| 输入通道数 | 4 |
| 输入信号 | 交流（零交），TTL水平（含集电极开路信号） |
| 输入电压范围 | ±（0.5V~50V）：直线性大 |
|  | ±（0.1V~50V）：直线性小 |
| 测量范围 | 50，100，500，1k，2k，5k，10k，20kHz及OFF 9段 |
|  | 精度：±0.1％FS以内 |
| 标定值（CAL） | 输出各量程的100％，50％（加算）及0％（绝对值） |
| 响应时间 | 10μsec以下（连续输入脉冲时） |
|  | 输入频率2周期＋50μsec以下（输入脉冲截止时） |
| 分辨率 | 16bit |
| 传感器用电源 | DC12V：±10％以内（各通道 50mA以下） |
| 监视输出 | 精度：5V±0.5％以内（＋FS时） |
|  | 非线性：±0.1％FS以内 |
| 绝缘 | 输入-输出间，通道间：DC500V 50MΩ以上 |
| 其他 | 本卡可在EDX-2000B-32本体处安装2枚 |
|  | EDX-2000B-64处安装2枚时，其他卡4枚 |
|  | 安装1枚时其他卡为6枚 |

##### 标准配件

电压转换适配器 FV-1A 4个

##### 选购配件

输入电缆 U-12，监视输出用电缆 H-10296

##### 电荷放大器卡

CCA-40A

|  | 是电压型加速度传感器用的放大器。（带抗混入滤波器的型号为CCA-40A-F。） |
| --- | --- |
| CCA-40A |  |

| 测量对象 | 压电型加速度传感器 |
| --- | --- |
| 适用加速度传感器 | 放大器内置型（电压输出型） |
| 测量通道数 | 8 |
| 传感器电源 | 定电流电源（定电流：4mA，附加电压：约 DC24V，负荷1kΩ以下） |
| 频率响应范围 | 1~20kHz（偏差：＋1dB，-3dB） |
| 测量范围 | 20，50，100，200，500，1000，2000，5000mV及OFF 9段 |
|  | 精度 ±1％FS以内 |
| 标定值 | DC CAL |
|  | 各量程的±100％，±50％ |
|  | 精度 ±0.2％FS以内 |
|  | AC CAL |
|  | 各量程的100％，50％ |
|  | 精度 ±1％FS以内 |
|  | 频率精度 100Hz±5％以内 |
| 低通滤波器 | 2次Butter Worth型 |
|  | 截止频率：300，1k，3k，10k及FLAT 5段 |
|  | 截止精度 ：－3dB±1dB |
|  | 减衰特性 ：-12dB/oct±1dB/oct |
| 抗混入滤波器 （仅CCA-40A-F适用） | 8次Butter Worth型 |
|  | 截止频率：自动设定采样频率×0.25 |
|  | 截止特性 ：-48dB±5dB（采样频率×0.5时） |
|  | 注）通过EDX-2000B的低通滤波器设定，［AUTO］设定时有效 |
| 应变率 | 1%以下 |
| 分辨率 | 16bit |
| 监视输出 | 精度：5V±1％以内（±FS时） |
| 附加功能 | TEDS内置传感器的信息读取 |

#### 标准配件

输入电缆 U-111

#### 选购配件

集中输出电缆 U-62，
转换适配器（BNC-小型）BNCP-C25J-A

#### CAN卡

CAN-40A

|  | 是为了测量Controller Area Network上数据桢的卡。CAN-40A有最多16种数据桢，延迟输入的CAN-41A可同时收录不同通讯系统的2系数数据桢（最大32种）与常规的模拟数据。 |
| --- | --- |
| CAN-40A |  |

| CAN端口数 | 1 |
| --- | --- |
| 端子形状 | Dsub 9pin（公） |
| 对应CAN版本 | Bosch2.0B active对应（ISO-11898规格基准） |
|  | 高速CAN/低速CAN切换 |
| 测量ID数 | 最大16ID |
| CAN控制的动作时钟脉冲 | 40MHz，32MHz |
| 通讯速度 | 高速CAN时 |
|  | 1000，800，500，250，125，100，83.3，62.5，50，33.3，25，20，10kbps |
|  | 低速CAN时 |
|  | 125，100，83.3，62.5，50，33.3，25，20，10kbps |
| 通讯条件 | 选择采样点，采样次数，再同步跳动幅 |
| 测量通道条件 | 开始位，bit长，数据类型，标定系数 |
|  | （切出CAN数据并转换为物理量的条件） |
| 图表显示 | 数值显示，框显示，模拟数据同时图表显示 |
| 其他 | 本体最终卡槽仅可插入1枚 |
|  | 测量CAN数据时，采样限定最大为10kHz。 |

##### DA卡

| DAC-40A |  |
| --- | --- |
| 是通过EDX-2000B将已收录的数据模拟回放的卡。 |  |
| 输出通道数 | 8 |
| 分辨率 | 14bit |
| 端子形状 | OUTPUT1（BNC端子处任意选择1通道输出） |
|  | OUTPUT2（Dsub 9pin处个别输出8通道分） |
| 输出电压 | 电压：±5VFS（负荷电阻5kΩ以上） |
|  | 精度：±0.15％FS以内 |
|  | 非线性：±0.05％FS以内 |
| DA条件设定 | 回放延迟：1~10kHz（从内部采样时钟中选择） |
|  | 声音数据同时再生：有/无 |
|  | 回放次数：有限次（1~1000次）及无限次 |
|  | 收录通道指定，输出FS设定，输出移动量设定 |
| 回放实行 | 所有测量数据，表示范围数据回放 |
| 标定值（CAL） | 通过绝对值输出FS的±50％，±100％ |

##### 标准配件

集中输出电缆 U-62

#### 远程控制单元　RCU-40A

| 控制功能 | “REC” ：收录开始 |
| --- | --- |
|  | “PAUSE” ：收录中断 |
|  | “STOP” ：收录中止 |
|  | “VOICE MEMO” ：声音记录（内置麦克风） |
| 显示 | LED表示收录中/收录中断中/声音记录中 |
| 电缆长 | 1.5m |

#### 软件规格

##### 测量条件设定

| 测量通道条件 | 使用通道，量程，高通滤波器，低通滤波器， |
| --- | --- |
|  | 标定系数，偏移，单位，通道名称的设定 |
| 测量模式 |  |
| 手动测量 | 通过显示屏键或远程控制单元进行收录 |
| 触发测量 | 通过触发通道与触发条件的自动收录 |
| 间隔测量 | 通过已指定的时间间隔自动收录 |
| 采样频率 | 采样频率的设定 |
| 收录数据数 | 2~硬件剩余容量 |
|  | （采样频率：1~10,000Hz） |
|  | 2~2,000,000,000个〔约4GB〕 |
|  | （采样频率：16,384~200,000Hz） |
| 试验信息 | 试验标题，试验时间，注解，项目/内容 |
| 测量条件的保存与读取 |  |

##### 测量与收录

监视

| 监视的种类 | 数值表示，时间轴图表，柱状图 |
| --- | --- |
| 数值监视 | 以数值表示测量数据 |
| 时间系列图表 | 1图表/画面，2图表/画面，3图表/画面，4图表/画面 |
| 柱状图 | 全通道（最大64）的对应 |
| X-Y图表 | 1图表/画面，2图表/画面 |
|  | 各图表相同，可描绘4对（通道）的相对图表 |
| 同时处理 |  |
| 同时处理的种类 | FFT解析，频度处理 |
|  | 监视中，收录中仅可选择1种 |
| FFT解析 |  |
| FFT种类 | 直线，电源，十字，自行相关，相互相关 |
| 解析数据数 | 256，512，1024，2048个 |
| 窗函数 | OFF（矩形窗），哈明窗，汉宁窗，三角窗，布莱克曼窗，凯泽窗 |
| 频度解析 |  |
| 频度解析种类 | 最大值/最小值法，极大值/极小值法， |
|  | 1维电子流流程法，2维电子流流程法 |
| 切割数 | 1维型 ：16（±8），32（±16），64（±32）， |
|  | 128（±64），256（±128） |
|  | 2维型 ： 16（±8），32（±16） |
| 直线性 | 2~设定切割数 |
| 偏移 | 可设定最大值/最小值法 |

##### 数据回放

| 图表显示 |  |
| --- | --- |
| 图表的种类 |  |
| 时间系列图表 | 1图表/画面，2图表/画面，3图表/画面，4图表/画面 |
| 柱状图 | 所有对应通道（最大64） |
| X-Y图表 | 1图表/画面，2图表/画面 |
| 图表显示条件 | 显示通道，图表标度，显示数据数，辅助线等 |
| 图表控制 | 涡旋，游标操作与数值表示，移进/移离，所有数据显示/扩大，声音记录的回放等 |
| 显示条件的保存与读取 |  |
| 对如流数据文件编辑 |  |
| 数据编辑 | 收录数据的变更，编辑（1度可编辑数据数有限制) |
| 标题编辑 | 收录数据的标题信息（收录时间，校正系数， 偏移，单位，文件注解，通道名称） |
| 保存形式 | 标准形式（KS2） |
|  | CSV形式 |
|  | EXCEL形式 |
| ASC转换 | 收录数据转换并保存为ASC形式（CSV形式）数据 |
| 文件保存 | 将编辑后的数据保存为其他文件 |
| 切出 | 将收录数据文件的任意数据范围保存为其他文件 |
| 统计处理 |  |
| 收录数据的最大值，最小值，平均值，标准偏差的表示与保存 |  |
| 模拟输出 | DA卡（另售）的已收录数据的模拟输出再生 |

##### 分析处理

| 四则运算 |  |
| --- | --- |
| 在最大2个收录数据文件内的任意通道间进行四则运算，并将结果保存在指定文件 |  |
| 设定项目 |  |
| 演运算对象文件名 | 指定1个（A）或2个（A和B）收录数据文件 |
|  | 2个文件时，作为相同脉冲调制频率中的收录文件 |
| 运算结果文件名 | 指定四则运算结果的保存文件名 |
| 运算对象通道 | 仅模拟通道（A01~A64，B01~B64） |
|  | 通道表示例：“A06”：表示文件A的CH-NO.06 |
|  | “B28”：表示文件B的CH-NO.28 |
| 运算结果通道 | 四则运算结果的通道：最大32个（C01~C32） |
|  | （C＊＊；＊＊为计算公式记述通道） |
|  | 通道例：“C06”：C06＝（计算公式）的运算结果可保存 |
| 计算公式 | 指定C＊＊＝ f （A＊＊，B＊＊）的 f （）计算公式，计算公式为60位数以内 |
|  | 可设定的计算公式（运算结果通道）最大192 |
| 单位 | 运算结果可指定工学单位能 |
| 通道名称 | 运算结果通道的注解 |
| 运算子与演算式 |  |
| 运算子 | ＋，－，×，/，三角函数，对数函数，指数函数，Rostte函数 |
| 其他 | 括号（最大3等级），无法使用变数＋，－作为符号有效（例：-5.7，-A15，等） |
|  | 运营算结果（通道）无法使用其他的运算结果通道 |
|  | 的计算公式。并且，不得再次恢复处理 |
|  | （例：无法使用C10＝C01＋C02，C12＝C12＋3.1415 等） |
| 运算条件的保存与读取 |  |

##### FFT解析

| 对收录数据的任意通道数据进行FFT解析，指定处理结果并保存文件。处理结果可通过图表确认。 |  |
| --- | --- |
| FFT解析的种类 | 直线波谱，功率谱，十字波谱，自行相关，相互相关，相关性，传达函数 |
| 解析条件 |  |
| 解析对象通道 | 1或2通道（根据解析的种类） |
| 文件 | 作为FFT的前处理而可通过低通滤波器 |
| 积分 | 作为FFT的前处理而可数据积分（1次/2次） |
| 解析数据数 | 256，512，1024，2048，4096，8192，16384，32768个 |
| 窗函数 | OFF（矩形窗），哈明窗，汉宁窗，三角窗，布莱克曼窗，凯泽窗 |
| 平均次数与移动数据数 | FFT结果的平均（1~99回）与移动数据数（1~9999个） |
| 解析开始点 | 指定对象数据的解析开始点 |
| 解析结果文件 | 解析结果与对象时间系列数据同时保存 |
| 解析结果图表 | 对象时间系列数据与FFT解析结果的图表表示 |
|  | 游标表示，X轴/Y轴扩大缩小 |
| 解析条件的保存与读取 |  |
| 频度解析 |  |
| 对收录数据进行频度处理，将处理结果保存在指定文件。处理结果可通过一览表与图表确认 |  |
| 设定项目 |  |
| 对象通道 | 指定实行频度处理的通道 |
| 频度处理的种类 | A）极大值/极小值法（P/V） |
|  | B）最大值/最小值法（MAX/MIN） |
|  | C）1维电子流流程法（RAIN［1D］） |
|  | D）2维电子流流程法（RAIN［2D］） |
|  | E）振幅法（AMPLITUDE） |
|  | F）1维时间率法（TIME［1D］） |
|  | G）复合：1维电子流流程法＋极大值/极小值法 （RAIN＆P/V） |
|  | H）复合：1维电子流流程法＋最大值/最小值法 （RAIN＆M/M） |
| 切割数 | 1维型（前项的A，B，C，E，F，G，H） |
|  | 10（±5）~256（±128）个 |
|  | 2维型（前项的D） 10~50的偶数个 |
| 切割幅 | 1切割幅通过物理量指定 |
| 非线性 | 通过0~设定切割数的范围设定mask的切割数 |
| 偏移 | 最大值/最小值法时，通过物理量指定 |
| 处理对象文件 | 收录文件或四则演算结果文件 |
| 处理结果文件 | 频度处理结果文件 |
| 结果表示 |  |
| 制表 | 各处理通道的一览表表示 |
| 制图 | 各通道的频度图表表示 |
|  | （2维型为3维图表表示） |
| 微积分处理/文件处理/移动平均处理 |  |
| 微积分处理 | 可设定微分/积分次数（1，2） |
|  | 积分处理时可进行平均值补正处理 |
| 滤波处理 | 数字滤波采用IIR滤波器，其特性为4次Butter Worth特性（但关闭频率-3dB，无位相延迟） |
|  | ハイパス：FLAT、0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0Hz |
|  | ローパス：FLAT、10、20、50、100、200、500、1000Hz |
|  | （脉冲调制的1/2有效） |
| 移动平均范围 | 1～999回 |

##### 文件管理

| 功能 | 文件复写，文件删除，文件·文件名变更， |
| --- | --- |
|  | 替换，文件夹的制作·删除，文件的一次性转换功能 |
| 对象文件的种类 | 条件文件，数据文件，文本文件 |

##### 环境设定

| 设定项目 | 收录数据文件夹的设定，条件保存文件夹的设定， |
| --- | --- |
|  | 日期·时间设定，电池有效期限表示等 |

| 测量实行画面 2图表表示 | 测量实行画面 柱状图表示 | 测量实行画面 数值表示 |
| --- | --- | --- |
| 测量实行画面 同步处理FFT解析 | 测量实行画面 同步处理频度解析 | 通道条件设定画面 选择单位 |
| 回放数据画面 4图表表示 | FFT解析画面 | 四则运算画面 |
| 微分积分画面 | 频度解析画面 | 文件形式转换画面 |